CORN HARVEST

DATA LOGGER - MANUAL DE INSTRUÇÕES

Sistema de monitoramento de temperatura, umidade e luminosidade

# Guia rápido

O CH Monitor mede temperatura, umidade relativa e luminosidade.

| Indicador | Significado |
| --- | --- |
| LED azul | Seleção de idioma e configuração. |
| LED verde | Valores dentro das faixas configuradas. |
| LED vermelho | Pelo menos uma condição está fora da faixa. |
| Buzzer | Alerta sonoro durante uma condição de alarme. |

## Fluxo de uso

- Ligue o aparelho e aguarde a tela de abertura.

- Selecione o idioma com o joystick.

- Configure temperatura mínima e máxima.

- Configure umidade mínima e máxima.

- Confirme a última configuração para iniciar o monitoramento.

- Observe as telas de data/hora, temperatura/umidade e luminosidade.

Reset: mantenha o botão do joystick pressionado por aproximadamente 5 segundos.

## 1. Apresentação

O CH Monitor é um sistema eletrônico para acompanhamento de condições ambientais. O aparelho mede temperatura, umidade relativa do ar e luminosidade, apresenta os dados no LCD e utiliza limites configuráveis para identificar condições fora da faixa desejada.

Quando uma condição monitorada ultrapassa seu limite, o LED RGB fica vermelho e o buzzer emite um sinal intermitente. Quando as condições estão dentro das faixas configuradas, o LED fica verde.

## 2. Componentes e controles

| Componente | Função | Operação |
| --- | --- | --- |
| LCD 16 × 2 | Exibe menus e medições | Visualização |
| Joystick | Navegação e confirmação | Cima / baixo / pressionar |
| DHT11 | Temperatura e umidade | Medição |
| LDR | Luminosidade | Medição |
| LED RGB | Estado do sistema | Azul / verde / vermelho |
| Buzzer | Alerta | Alarme |
| RTC DS1307 | Data e hora | Relógio |
| EEPROM | Memória não volátil | Configurações e registros |

## 3. Inicialização

- Ao ligar, o LCD apresenta a tela de abertura CH MONITOR por aproximadamente 4 segundos.

- Depois, o sistema apresenta a seleção de idioma.

- Use o joystick para cima ou para baixo para escolher o idioma.

- Pressione o joystick para confirmar.

- O sistema entra na configuração dos limites.

## 4. Seleção de idioma

O aparelho oferece Português, Espanhol e Inglês. Em Inglês, a temperatura é exibida em Fahrenheit (°F). Em Português e Espanhol, é exibida em Celsius (°C).

## 5. Configuração dos limites

| Parâmetro | Faixa | Padrão |
| --- | --- | --- |
| Temperatura máxima | 0–50 °C | 30 °C |
| Umidade mínima | 20–80 % | 30 % |
| Umidade máxima | 20–80 % | 60 % |

Na tela do parâmetro, mova o joystick para cima ou para baixo para alterar o valor. Pressione o joystick para confirmar e avançar.

Importante: as configurações são gravadas na EEPROM somente após a confirmação do último parâmetro.

## 6. Monitoramento

Durante o monitoramento, o LCD alterna aproximadamente a cada 3 segundos entre três telas:

| Tela | Informação |
| --- | --- |
| 1 | Data e hora |
| 2 | Temperatura e umidade |
| 3 | Luminosidade |

## 7. Alarme

| Condição | LED | Buzzer |
| --- | --- | --- |
| Tudo dentro da faixa | Verde | Desligado |
| Algum valor fora da faixa | Vermelho | Intermitente |

Os limites de luminosidade são fixos: abaixo de 100 ou acima de 900 o sistema considera a luminosidade fora da faixa.

Observação: o histórico automático registra ocorrências de temperatura ou umidade fora da faixa; a luminosidade participa do alarme, mas não é gravada no histórico.

## 8. Histórico

A EEPROM possui espaço para até 100 registros. Cada registro contém horário, temperatura e umidade. Quando a área reservada chega ao final, a gravação retorna ao início e registros antigos podem ser substituídos.

## 9. Consulta pela Serial

Para consultar o histórico, conecte o aparelho ao computador, abra um monitor Serial em 9600 baud e envie L ou l. O sistema exibirá os registros encontrados na

EEPROM.

## 10. Data e hora

A data e a hora são fornecidas pelo RTC DS1307. O programa atual utiliza

UTC_OFFSET = 0. Caso seja necessário outro fuso horário, a configuração deve ser alterada no programa.

## 11. Reinicialização

- Pressione e mantenha o botão do joystick pressionado.

- Após aproximadamente 5 segundos, o buzzer emitirá um aviso.

- O Arduino será reiniciado.

- Após o reinício, a seleção de idioma será apresentada novamente.

## 12. Configurações persistentes

Os quatro limites de temperatura e umidade são armazenados na EEPROM e permanecem após desligar o aparelho. A seleção de idioma não é armazenada e retorna à opção inicial após uma reinicialização.

## 13. Solução de problemas

| Problema | Verificação |
| --- | --- |
| LCD sem imagem | Alimentação, cabos e endereço I2C. |
| DHT11 sem leitura correta | Sensor, alimentação e conexão do pino de dados. |
| LDR com leitura inadequada | Sensor e conexão elétrica. |
| Buzzer sem alarme | Conexão e condição de alarme. |
| LED RGB sem mudança | Conexões dos canais RGB. |
| Configurações voltando ao padrão | Reconfigure e confirme as quatro etapas. |
| Hora incorreta | RTC e configuração de horário. |

# Especificações

| Característica | Especificação |
| --- | --- |
| Display | LCD I2C 16 × 2 |
| Sensor | DHT11 |
| Luminosidade | LDR |
| Relógio | RTC DS1307 |
| Memória | EEPROM |
| Histórico | Até 100 registros |
| Serial | 9600 baud |
| Idiomas | Português / Espanhol / Inglês |
| Temperatura | 0–50 °C configurável |
| Umidade | 20–80 % configurável |
| Luminosidade | 100–900 |
| Reset | Aprox. 5 segundos |
| Troca de telas | Aprox. 3 segundos |

Cuidados: proteja o circuito contra água, evite curtos-circuitos e desligue a alimentação antes de realizar alterações elétricas.